Resumo de Requisitos – Placa de Front-End Analógico e Drivers de Laser

1. Visão geral do sistema

A placa a ser desenvolvida será um front-end analógico e de potência para um sistema de medição interferométrica óptica, devendo se acoplar diretamente à MCC USB-1808X, conforme seu datasheet mecânico e elétrico.

O sistema completo é composto por 4 sensores ópticos, sendo que cada sensor utiliza 2 fotodiodos (PDs). Assim, a placa deve tratar 8 canais analógicos independentes, todos adquiridos simultaneamente pela USB-1808X em modo diferencial.

2. Aquisição analógica (PD + TIA + filtragem)

- A placa deve receber 8 sinais de fotodiodos, provenientes de 4 sensores (2 PDs por sensor).

- Deve se isolar cada circuito de PD dos demais para evitar crosstalk;

- Cada PD possui seu TIA dedicado (total de 8 TIAs).

- A saída de cada TIA deve ser filtrada e condicionada antes de chegar à USB-1808X.

Requisitos de filtragem

- Banda de interesse: 0 a 90 kHz

- A filtragem deve:

  - Preservar fase, forma de onda e coerência entre canais na banda de 0–90 kHz.

  - Implementar um corte abrupto acima de ~90–100 kHz para anti-aliasing, considerando aquisição até 200 kS/s.

- Estratégia recomendada (baseada no diagrama acordado):

  - Estágios iniciais com filtros de boa resposta de fase (ex.: Bessel ou equivalente).

  - Estágio(s) final(is) mais agressivos para anti-aliasing (Butterworth, Chebyshev II, elíptico ou combinação).

- A arquitetura exata dos filtros fica aberta, podendo o engenheiro propor topologias alternativas, desde que:

  - Atenda à banda útil 0–90 kHz

  - Garanta forte atenuação acima de 90–100 kHz

  - Seja coerente entre os 8 canais

- As saídas devem ser diferenciais, compatíveis com a entrada ±10 V da USB-1808X.

- Alvo típico de amplitude: ~9 Vpp diferencial, com folga de headroom.

3. Drivers de laser (potência)

- A placa deve incluir 4 drivers de laser independentes, um por sensor.

- Cada driver deve fornecer:

  - Corrente ajustável de 0 a 200 mA

  - Controle independente por canal

- O controle deve ser feito por um protocolo digital simples, que possa ser implementado usando as saídas digitais da USB-1808X (ex.: GPIO, SPI bit-bang, I²C simples ou equivalente).

- A definição exata do protocolo e do CI do driver fica aberta, desde que:

  - Seja confiável

  - Tenha boa resolução

  - Permita ajuste estável de corrente

Requisito crítico de ruído

- O ruído do laser é a principal fonte de ruído do sistema.

- Portanto:

  - As fontes dos drivers de laser devem ser de ultra baixo ruído.

  - O layout e a arquitetura de alimentação devem minimizar ripple, ruído de chaveamento e acoplamento com o front-end analógico.

  - Separação clara entre domínios de potência do laser e sinais sensíveis (TIA/filtros).

4. Alimentação da placa

- Entrada principal: 24 V DC externo

- A partir de 24 V, a placa deve gerar:

  - Alimentação para:

    - TIAs

    - Filtros analógicos

    - Drivers de amplificação diferencial

    - Drivers de laser

  - Tensões de baixo ruído dedicadas para:

    - Circuitos analógicos sensíveis

    - Fontes dos lasers

- É desejável:

  - Uso de reguladores de ultra baixo ruído (LDOs apropriados)

  - Arquitetura em estágios (pré-regulação + LDO)

  - Boa separação de terras (analógico, potência, digital), conforme boas práticas

5. Alimentação auxiliar e USB

- A placa deve fornecer:

  - Saída de 5 V para alimentar um Raspberry Pi

  - Saída adicional de 5 V para alimentar um hub USB, que poderá conectar outras placas idênticas

- A geração de 5 V a partir de 24 V deve considerar:

  - Eficiência

  - Ruído (especialmente se compartilhar terra com o analógico)

6. Proteções e robustez

A placa deve incluir proteções básicas para uso industrial/laboratorial:

- Proteção contra:

  - Inversão de polaridade na entrada de 24 V

  - Sobretensão na entrada

- Filtragem e proteção adequadas nas entradas sensíveis (PDs, sinais externos)

- Projeto robusto para evitar danos por conexão incorreta

7. Integração mecânica e elétrica

- A placa deve ser fisicamente e eletricamente compatível com a USB-1808X, seguindo:

  - Pinagem

  - Níveis de tensão

  - Requisitos diferenciais

  - Recomendações de interface do datasheet

- O acoplamento deve permitir:

  - Conexão direta ou por cabo curto

  - Minimização de ruído e mismatch entre canais

8. Observação final (importante)

Este documento define os requisitos funcionais e de desempenho.
A implementação detalhada (topologias exatas, escolha final de CIs, filtros específicos) deve ser discutida e refinada em conjunto, com base em:

- Simulação

- Disponibilidade de componentes

- Facilidade de layout

- Custo e risco técnico